BS-32标定步骤

- 关机状态下按住ENT键，同时按开机键，显示“IS.1”，按两次ENT键（这是确定最小分度值是1）；

- 显示“S.d.00”，按ENT键，等待闪烁完毕（确定零点）；

- 显示“18888”，按两次ENT键，等待闪烁完毕（这是确定不要小数点）；

- 显示“LoAd”，加载重物，按ENT键，输入重物的重量值（左箭头键改变数位，上箭头改变数值，首位要改成-号，比如加载了15t重量，就该输入-0015），按ENT，等待闪烁完毕；

- 显示“FULL”，按ENT键，输入传感器量程（输入方法和上面一样，咱们传感器是100t，该输入-0100），按ENT键，等待闪烁完毕；

- 显示“0.Err”，按ENT，输入过载范围（一般和传感器量程一样，输入-0100就行），按ENT键，等待闪烁完毕；

- 显示“Good”，按ENT键，结束 。


深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 技术部 0755-86111857 13392863941（微信）